## PRINCIPAL
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROCESSO N° 01-1712.00072-00/2013 |  |  |  |  | PREGÃO ELETRÔNICO: 426/2013
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TOMÓGRAFOS - SESAU |  |  |  |  | DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 31/10/2013
ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2013 |  |  |  |  | DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 31/10/2013
ITEM DA ATA | ESPECIFICAÇÃO | UNID | CONSUMO ESTIMADO | PREÇO DE MERCADO | DIF. % | PREÇO REGISTRADO | EMPRESA DETENTORA
1 | TOMÓGRAFO HELICOIDAL MULTSLICE 16 CANAIS Especificação Técnica Mínima Exigida: Tomógrafo computadorizado helicoidal multislice, dotado de sistema capaz de permitir operar com simultaneidade plena de operações distintas, tais como exploração, reconstrução e demonstração de imagens; pacote de software integrado; imagem de alta resolução, livre de artefatos. Características mínimas do Gantry, gerador de Raios X, tubo, sistema de varredura e mesa: Potência de saída do gerador deve ser de, no mínimo, 50 KW; Seleção de corrente com faixa mínima de 50 a 250 mA; Seleção de voltagem para no mínimo até 90 KV, , no mínimo; Tempo de varredura para 360º igual ou menor que 0,90 segundo; Tempo de reconstrução mínimo: 4 imagens/segundo; Espessura de cortes variável, com valor mínimo igual ou inferior a 0,650 mm; Colimação mínima 16 x 0,65mm; Capacidade de armazenamento de calor no tubo de no mínimo 5,0 MHU; Anodo com capacidade de dissipação de calor igual ou superior a 600 KHU/min; Tampo da mesa em material radiotransparente; Mesa com movimentação vertical e longitudinal, com capacidade de carga igual ou superior a 200 kg. Características técnicas mínimas do processamento da imagem: Console de operação Unidade de processamento: HD com no mínimo 60 GB, no mínimo; memória RAM mínimode 2,0 GB, no mínimo; no mínimo; gravador e leitor de CD/DVD; placa de vídeo de mínimo de 128 MB, no mínimo; placa de rede de 10/100 Mbits; transferência de dados Ethernet/NFS/TCP/IP. Possuir protocolo DICOM; 01 (um) Monitor de LCD com área visível mínima de 􀀔􀀘􀂴􀀞􀀃Teclado ergonômico; Mouse ótico; Armazenamento de dados em disco rígido, disco ótico ou CD/RW/DVD; Softwares do Console completos na versão mais atualizada no momento da entrega: Modulação automática de doses; 3D com volume rendering; Multiplanar em tempo real; MIP,SSD,MPR,MINIP; Angiográfico; Estudos dinâmicos; Software para detecção automática da chegada do meio de contraste. Softwares da Estação de Trabalho completos na versão mais atualizada no momento da entrega: Reconstrução 3D com volume rendering; MIP, SSD, MPR, MINIP; Software para reconstruções vasculares curvilíneas em diferentes planos; Software para eliminação virtual de estrutura óssea (console e estação e trabalho); Pulmonar (console e estação e trabalho); Interface DICOM e software para transferência DICOM incluído (PRINT, STORAGE, SEND/ RECEIVE, WORKLIST, QUERY/RETRIEVE); Acessórios Suporte | UNID | 1 | 1048499.67 | -2.098% | 1026500 | SIEMENS LTDA
| MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL |  |  |  | GENEAN PRESTES DOS SANTOS
| Superintendente da SUPEL |  |  |  |  | Gerente do Sistema de Registro de Preços/SUPEL
EMP. | RAZÃO SOCIAL
1 | SIEMENS LTDA
CNPJ. 44.013.159/0065-80
Rua Dona Francisca 8300 Bloco K Modulo 1 - Zona Industrial
Joinville -SC
CLAUDIO M. R CAMPOS
Representante -