**RESPOSTA DE ESCLARECIMENTOS**

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2015/SUPEL/RO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 01.1712.01216-00/2014/SESAU**

**OBJETO:** *“****Registro de preço*** *para* ***aquisição de Aparelhos de ultrassonografia****, para atender a demanda dos setores Maternidade e Centro Obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP,**conforme especificação completa do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.”*

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através da Pregoeira nomeada na Portaria nº 033/GAB/SUPEL, de 10.09.2014, publicada no DOE nº 2541, de 12.09.2014, **atentando para os PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS** das empresas abaixo indicadas, enviados tempestivamente no e-mail da Equipe, vem neste ato esclarecer o que adiante segue:

**EMPRESA INTERESSADA: SIEMENS LTDA.** (enviado para o e-mail da Equipe em 22/05/2015 – data de abertura da sessão inicial se daria no dia 08/06/2015)

**QUESTIONAMENTOS:**

*“****Solicita a convocação****:  4.1.3 O prazo para entrega do material e instalação será de até 30 (Trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho.*

*Informamos que o equipamento de Ultrassom é de fabricação complexa, fabricado de acordo com as necessidades e solicitações do órgão adquirente, portanto demandando maior tempo. Ainda levando em consideração que este possui partes e peças de procedência estrangeira, ou seja, está sujeito a todos os trâmites de importação e desembaraço aduaneiro, sendo que o cumprimento de tais trâmites poderá ocasionar atrasos involuntários por parte da contratada. Neste sentido, solicitamos que o órgão reavalie o prazo de entrega estipulado no instrumento convocatório, tendo em vista que o mesmo não poderá ser atendido por nenhuma das empresas que, ofertem equipamentos importados.* ***Sugerimos assim que o prazo seja alterado para 60(sessenta) dias, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente.****”*

**RESPOSTA:**

O Órgão Requisitante – Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro/HBAP - via Ofício n° 1310/ GAB/SESAU, de 28/05/2015, manifestou que ***“permanecerá o prazo estipulado no Edital, caso a empresa tenha dificuldade em entregar nesse prazo a mesma pode pedir através de documento mediante justificativa, prorrogação de prazo para a entrega do objeto.”***.

**EMPRESA INTERESSADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.** (enviado para o e-mail da Equipe em 01/06/2015 – data de abertura da sessão inicial se daria no dia 08/06/2015)

**QUESTIONAMENTOS:**

***Item 01 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA***

*O Edital solicita*

***“Monitor LCD com aproximadamente 17” colorido com braço articulado”***

*Como o edital cita a palavra “aproximadamente” no descritivo técnico do monitor, solicitamos esclarecer acerca da aceitabilidade de monitor com 15 polegadas, já que é uma medida próxima de 17 polegadas.*

***“Conexão com 03 transdutores simultâneos”***

*O edital exige* ***05*** *transdutores e exige apenas três conexões para eles, assim 02 transdutores ficarão desconectados, dificultando seu uso e ficando solto sobre o equipamento. Diante do exposto, sugerimos alterar para* ***“conexão com 05 transdutores simultaneos sem adaptação e sem contar a caneta cega (pedoff)”.*** *2*

***“Software para uso cardiológico”***

*Qual a finalidade deste software cardiológico? Ex. Eco de estresse e software que classifica qualitativamente velocidades segmentares de contração e relaxamento do tecido cardíaco para visualização de anormalidades e avaliação qualitativa do deslocamento da função regional da fibra muscular cardíaca, com análise de strain, Detecção de agentes de contraste utilizando índice mecânico variável (MI) baixo entre outros.*

***“Transdutor Endocavitário multifrequencial de banda larga de no mínimo 4 a 9 MHz e abertura de 130 graus.”***

*Na descrição dos demais transdutores existem as ressalvas* ***“entre”*** *ou* ***“aproximado”*** *para as faixas de frequência. No caso do transdutor endocavitário a faixa de frequência é exata.*

*Essa característica limita a participação de empresas líderes do segmento, prejudicando maior disputa do item. Sendo assim, sugerimos alterar para: Transdutor Endocavitário multifrequencial de banda larga de* ***APROXIMADAMENTE*** *4 a 9 MHz e abertura de 130 graus.”*

**RESPOSTA:**

O Órgão Requisitante – Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro/HBAP - via Ofício n° 1326/ GAB/SESAU, de 03/06/2015, manifestou que:

*“****1° Questionamento –*** *Solicitamos que seja considerada a errata abaixo:*

***Onde se lê:*** *Monitor LCD* ***com aproximadamente 17”***

***Leia-se:*** *Monitor LCD* ***com no mínimo 17”***

***2° Questionamento –*** *Solicitamos que seja considerada a errata abaixo:*

***Onde se lê:*** *conexão com 03 transdutores simultâneos.*

***Leia-se:*** *conexão com* ***no mínimo*** *03 transdutores simultâneos.*

***3° Questionamento –*** *A finalidade do software cardiológico será de realizar exames de ecocardiograma transtorácico, devendo apresentar as modalidades: Modo (M), Doppler contínuo, Doppler colorido em modo bidimensional.*

***4° Questionamento –*** *Solicitamos que seja considerada a errata abaixo:*

***Onde se lê:*** *e) Transdutor Endocavitário multifrequencial de banda larga de no mínimo 4 a 9 MHz e abertura de 130 graus.*

***Leia-se:*** *e)**Transdutor Endocavitário multifrequencial de banda larga* ***de aproximadamente*** *4 a 9 MHz e abertura de 130 graus.”*

**Quanto a essas alterações** na especificação esta Equipe elaborou o **ADENDO MODIFICADOR I**, com nova data de abertura para o certame, que está sendo publicado nos *sites* [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) e desta Superintendência <http://www.rondonia.ro.gov.br/supel/> , com Aviso deste Adendo no Diário Oficial do Estado de Rondônia.

**EMPRESA INTERESSADA: GE HEALTHCARE** (enviado para o e-mail da Equipe em 03/06/2015 – data de abertura da sessão inicial se daria no dia 08/06/2015)

**QUESTIONAMENTOS:**

1. ***Para a aplicação das penalidades abaixo, qual será considerado o período inicial e final para aplicação diária da multa?***

***2-  Todas essas multas são multas cumulativas?***

***7.10*** *Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ITEM*** | ***DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO*** | ***GRAU*** | ***MULTA\**** |
| ***1.*** | *Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.*  | ***06*** | ***4,0% por dia*** |
| ***2.*** | *Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência.*  | ***06*** | ***4,0% por dia*** |
| ***3.*** | *Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, a entrega dos materiais permanentes, por cada solicitação(NE).* ***(Referente a essa penalidade a partir de quando será cobrada a multa? Será após a comunicação da contratada? Se sim qual o prazo final?)******Pois é mencionado na clásula*** *“21.3.3. Multa de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução parcial ou total de cada Nota de Empenho, calculada sobre o valor total da inadimplência ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas;”* | ***05*** | ***3,2% por dia*** |
| ***4.*** | *Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência.* | ***05*** | ***3,2% por dia*** |
| ***5.*** | *Entregar os materiais permanentes incompletos ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.* | ***02*** | ***0,4% por dia*** |
| ***6.*** | *Fornecer informação pérfida referente a entrega dos materiais permanentes, por ocorrência.* | ***02*** | ***0,4% por dia*** |
| ***Para os itens a seguir, deixar de:*** |
| ***7.*** | *Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à entrega dos materiais permanentes; por dia e por ocorrência;* | ***05*** | ***3,2% por dia*** |
| ***8.*** | *Cumprir  prazo previamente estabelecido com a fiscalização para fornecimento dos materiais permanentes; por unidade de tempo definida para determinar o atraso.*  | ***03*** | ***0,8% por dia*** |
| ***9.*** | *Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela fiscalização; por ocorrência.* | ***03*** | ***0,8% por dia*** |
| ***10.*** | *Iniciar a entrega dos materiais permanentes nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos no Termo de Referência; por ocorrência.* | ***02*** | ***0,4% por dia*** |
| ***11.*** | *Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.* | ***01*** | ***0,2% por dia*** |
| ***12.*** | *Fornecer suporte técnico à Contratante e à rede credenciada durante o período de garantia, por ocorrência e por dia* | ***01*** | ***0,2% por dia*** |

**RESPOSTA:**

Para a aplicação da multa o termo inicial se dá a partir do inadimplemento e o termo final do adimplemento. Mas, no caso de inexecução total aplica-se 10% sobre o valor adjudicado.

O subitem 7.11 (Das Sanções) do Termo de Referência estabelece que *“As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.”*

Sem mais a esclarecer, havendo divergência nas demais condições editalícias, prevalecerão as adequações a serem consideradas de acordo com **o esclarecimento informado neste instrumento**, bem como as demais especificações do Termo de Referência.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto à Pregoeira e Equipe de Apoio, através do telefone (69) 3216-5318, do e-mail supel.omega@gmail.com ou no endereço Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari/Curvo 3, 1º Andar, sito à Av. Farquar n° 2986, Bairro Pedrinhas, em Porto Velho/RO, CEP 76.801-470.

Publique-se.

Porto Velho - RO, 19 de Junho 2015.

**MARIA DO CARMO DO PRADO**

Pregoeira - Equipe Ômega/SUPEL

Mat. 300129346