## ADENDO MODIFICADOR nº01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 559/2018/SIGMA/SUPEL/RO

PROCESSO: 0036.232682/2018-48

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças do Sistema de Tratamento de Água por osmose reversa passo simples para hemodiálise, na Central de Hemodiálise do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, com capacidade de abastecimento de até 15 máquinas de hemodiálise, por um período de 12 meses, prorrogáveis por igual período com base no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de sua Pregoeira e equipe de Apoio nomeados através da Portaria Nº 45/2019/SUPEL-CI, publicada no DOE no dia 18 de fevereiro de 2019 COMUNICA aos interessados em especial às empresas que adquiriram o Edital que considerando as mudanças substanciais realizadas pela equipe requisitante do objeto no termo de referência bem como ANEXO II do Edital, publicamos o NOVO EDITAL, no endereço eletrônico http://www.supel.ro.gov.br/, e www.comprasnet.gov.br.

Em atendimento ao art. 20 do Decreto Estadual nº. 12.205/06, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, conforme abaixo:

# DATA: 22.04.2019

HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

Porto Velho, 04 de abril de 2019.

NILSEIA KETES COSTA

Pregoeira Equipe SIGMA/SUPEL/RO

Mat. 300061141

PREGÃO ELETRÔNICO          Nº.559/2018/SIGMA/SUPEL/RO

# S

# U

# P

# E

# L

AVISO Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, formulação das propostas de preços, e documentos de habilitação, objetivando uma perfeita participação no certame licitatório. Dúvidas: (69) 3212-9271

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.559/2018/SIGMA/SUPEL/RO

1. PREÂMBULO:

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria Nº 015/GAB/SUPEL/2019, publicada no DOE no dia 01 de fevereiro de 2019 torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o  Nº. 559/2018/SIGMA/SUPEL/RO, do tipo “MENOR PREÇO”, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, critério de julgamento GLOBAL,  com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Estadual nº 12.205/2006 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/93, com a Lei Complementar n° 123/2006 e alterações, com a Lei Estadual n° 2.414/2011 e com os Decretos Estaduais n° 16.089/2011 e n° 21.675/2017 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital, seus anexos e nos autos do Processo tendo como interessada a SESAU – Secretaria de Estado da Saúde, cuja Sessão Pública para recebimento das propostas dar-se-á em data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados:

DATA DE ABERTURA: 22/04/2019

HORÁRIO: 09h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br;

1. 1. DA AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO

1.1.1 Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0036.232682/2018-48 e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.

1.1.2 Todo o procedimento licitatório será realizado somente através do sistema contido no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, onde permanecerão disponíveis todos os atos, avisos e demais documentos relativos às fases da licitação, bem como disponibilizados para consulta, integralmente, o instrumento convocatório e seus elementos para leitura e retirada, propostas e Atas dele provenientes.

1.1.3. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico, cedido para uso através de Termo de Adesão ao Sistema de Serviços Gerais – SISG, conforme estabelecido no artigo 2º, §§ 4º e 5º do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005.

1.1.4. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido cuidadosamente examinados pelas Licitantes, não se isentando do fiel cumprimento de seu conteúdo, após a apresentação da proposta, devido à omissão ou negligência oriunda de alegação de desconhecimento, discordância de seus termos ou interpretação equivocada de quaisquer de seus itens, já que oportunizado o prévio esclarecimento, conforme disposto no item 3 deste Edital.

1.1.5. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília-DF.

1.1.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

2. DO OBJETO, LOCAIS, PRAZOS, RECEBIMENTO E VIGÊNCIA DA EXECUÇÃO

2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças do Sistema de Tratamento de Água por osmose reversa passo simples para hemodiálise, na Central de Hemodiálise do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, com capacidade de abastecimento de até 15 máquinas de hemodiálise, por um período de 12 meses, prorrogáveis por igual período com base no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

2.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET - CATSER, Relação dos itens gerada pelo sistema, e as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital prevalecerão as últimas, que deverão ser observadas pelas Licitantes, especialmente, para fins de elaboração da proposta.

2.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

2.2.1. ANEXO I - Termo de Referência

2.2.2. ANEXO II – Quadro estimativo de preços e Modelo de carta Proposta

2.2.3. ANEXO III - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica

2.2.4. ANEXO IV – Modelo de Minuta do contrato

2.3. DO LOCAL DE EXECUÇÃO, PRAZO PARA INÍCIO, VIGÊNCIA:

2.3.1. Local: Conforme dispõe o subitem 4.1 do Termo de Referência.

2.3.2. Prazo: Conforme dispõe o subitem 4.4 do Termo de Referência

2.3.3. Vigência: Conforme dispõe o subitem 4.2 do Termo de Referência

2.4. DO RECEBIMENTO:

2.4.1. Conforme dispõe o item 4.5  e seus subitens do Termo de Referência.

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o instrumento convocatório deste Pregão Eletrônico, conforme art. 18 § 1º e § 2º do decreto Estadual nº 12.205/06.

3.1.1. Caberá a Pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio e ou equipe técnica que elaborou o Termo de Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

3.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.2. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas devem ser enviados a Pregoeira até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

3.3. As impugnações e ou pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados preferencialmente via e-mail: sigma.supel@gmail.com e deverá ser confirmado o recebimento pela Pregoeira ou ainda, poderá ser protocolado junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h:30min. às 13h:30min., de segunda-feira a sexta-feira, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Central – Rio Pacaás Novos, no 2° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 76.801.470, Telefone: (0XX) 69.3212-9271

3.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

3.5. As respostas às impugnações, pedidos de esclarecimentos, bem como todas as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital, no mesmo período, terão publicidade somente através do campo próprio  do Sistema Eletrônico do site Comprasnet, ficando todas as Licitantes obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações, e ainda, será divulgado pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, quando se tratar de adendo modificador.

4. DA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, constantes do Edital e seus anexos.

4.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SUPEL – Superintendência Estadual de Compras responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:

4.4.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

4.4.2. Apresentem- se constituídas na forma de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.4.2.1. A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas aquisições de pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes empresas, sendo comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza.

4.4.2.2. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade;

4.4.3. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

4.4.4. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

4.5. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

4.5.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.5.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho da empresa licitante, bem como procurador/representante da empresa, em conformidade com o artigo 12 da Constituição Estadual c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92.

4.5.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL,  observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

6. DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

6.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços COM  O VALOR TOTAL, a partir da data da liberação do Edital no site www.comprasnet.gov.br, até o horário limite de início da Sessão Pública, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.

6.1.1. As propostas registradas no Sistema Comprasnet NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da Licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pela Pregoeira.

6.1.1.1. No sistema comprasnet será lançado o quantitativo (01) um, no entanto as empresas deverão registrar os valores TOTAIS do serviço de acordo com as quantidades descritas no Termo de Referência – Anexo I e no Quadro Estimativo de Preços – Anexo II. Para envio da proposta deverá ser levado em consideração o modelo de Proposta – anexo III.

6.1.2. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso (inc. III, Art. 13, Decreto Nº 5.450/2005), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inc. IV, Art 13, Decreto nº 5.450/2005).

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá registrar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe com mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

6.2.1. Para tais efeitos, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

6.3. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para cada item do grupo,  já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

6.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

6.5. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

6.6. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

6.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

6.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

6.9. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

6.10. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) CONVOCADOS PELA PREGOEIRA:

7.1. Após a fase de lances e antes de negociar, atualizar e realizar a ACEITAÇÃO dos itens, de acordo com os lances ofertados, a Pregoeira:

7.1.1. Poderá Convocar todas as empresas licitantes que estejam com as propostas dentro do valor estimado para contratação, para enviar a PROPOSTA DE PREÇOS, com o item devidamente atualizado do lance ofertado, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E DO PRAZO ESTIPULADO;

7.1.2. Para envio do anexo da proposta as empresas convocadas deverão observar o seguinte:

7.1.2.1. Quando convocado pela Pregoeira, o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a proposta e todos os documentos exigidos no item 7.2 e subitens.

7.1.2.2. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a proposta e documentação exigida no item 7.2 e subitens ser enviada via e-mail alternativo sigma.supel@gmail.com somente se autorizado pela Pregoeira.

7.1.2.2.1 Para cumprimento do item 7.1.2.2 as licitantes deverão entrar em contato com a Pregoeira através do telefone 69-3212-9271 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail a Pregoeira deverá comunicar expressamente no chat de mensagens para conhecimento dos demais participantes.

7.1.3. O prazo máximo para o envio das propostas de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos se não for concedido outro prazo no chat de mensagens pela Pregoeira.

7.1.4. O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS, SOLICITADA no subitem 7.1.1, DEVERÁ SER ANEXADA CORRETAMENTE NO SISTEMA COMPRASNET, SENDO A MESMA COMPACTADA EM 01 (UM) ÚNICO ARQUIVO (excel, word, .Zip,  .doc, .docx, .JPG ou PDF), TENDO EM VISTA QUE O CAMPO DE INSERÇÃO É ÚNICO; A SUPEL CUMPRIRÁ RIGOROSAMENTE O ART. 7º DA LEI Nº. 10.520/02.

7.1.4.1. A PREGOEIRA PODERÁ DISPONIBILIZAR O CAMPO ANEXO SOMENTE DE 01 (UM) ÚNICO ITEM PARA ANEXO DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA COMPRASNET, ONDE TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE PARTICIPANDO.

7.2. As propostas de preços ANEXADAS AO SISTEMA QUANDO CONVOCADAS deverão conter:

7.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data apresentação da sua proposta de preços;

7.2.2. Especificações dos serviços ofertados de forma clara, descrevendo detalhadamente, conforme modelo contido no ANEXO II – QUADRO ESTIMATIVO E MODELO DE CARTA PROPOSTA;

7.2.3. Preço unitário e total de cada item e VALOR GLOBAL da proposta, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01.

7.2.3.1 Para cumprimento do item acima as licitantes que não encaminharem as propostas com os valores unitários adequados de forma a não fracionar o unitário terão os itens ajustados quando da aceitação da proposta pela Pregoeira. Ex: 0,057 – Será aceito 0,05 e não 0,06.

7.2.4. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;

7.2.5. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada;

7.2.6. Serão considerados inadequados, desta forma DESCLASSIFICADOS, preços simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções significativas;

7.2.7. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame;

7.2.8. A Pregoeira, caso julgue necessário, poderá submeter a documentação relativa a proposta, apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos serviços ofertados, podendo ainda solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela para orientar sua decisão.

7.2.9 Os licitantes ficam dispensados, exceto se na assinatura do contrato o órgão solicitante do objeto assim requerer, do envio das documentações de proposta e habilitação na forma original via Sedex.

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E CONVOCAÇÃO DAS ME/EPP

8.1. A abertura e o fechamento da fase dos lances “via Internet” será feita pela Pregoeira.

8.2. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.

8.3. A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no Sistema.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta aparentemente inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.

8.6. Sendo efetuado lance aparentemente inexequível, a Pregoeira poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

8.6.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;

8.6.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexequível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;

8.7. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

8.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.

8.8.1. A Pregoeira , quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.comprasnet.gov.br.

8.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, determinados pelo Pregoeiro, de acordo com a comunicação às Licitantes, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico. Decorrido o tempo de iminência, o item entrará no horário de encerramento aleatório do sistema, no máximo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos determinados pelo Sistema Eletrônico findo o qual o item estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo.

8.9.1. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, a Pregoeira se responsabilizará pelo aviso de encerramento às Licitantes observado o mesmo tempo de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos.

8.10. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

8.11. Após o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira verificará se há empate entre as Licitantes que declararam em campo próprio do sistema, que se enquadram como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, e as demais Licitantes, conforme determina a Lei Complementar nº 123/2006.

8.12. Fica assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006, o qual ocorrerá de forma automática pelo Sistema.

8.13. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

8.14. Para efeito do disposto no item 8.12, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

8.14.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada como menor lance, situação em que será declarada vencedora da etapa de lances;

8.14.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do item 8.12, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.14.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, a convocação será em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

8.14.4. O disposto no item 8.12 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.14.5. Ocorrendo a situação prevista no item 8.12, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena preclusão.

8.15. Nos casos em que se refere o disposto no art. 45, §2° da Lei Federal n° 8.666/93, será realizado sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

8.16.  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93).

d) Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

9. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1. Concluída a análise das propostas e preços PODERÁ haver negociações de preços através do CHAT MENSAGEM do sistema comprasnet.

9.1.1. A Superintendência Estadual de Compras e Licitações, através da Pregoeira ou do Superintendente, conforme seja o caso, poderá não aceitar e não adjudicar o item ou a proposta cujos preços sejam superiores ao estimado para a contratação.

9.2. A Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico através do “chat”, contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.

9.2.1. Serão realizadas, sem interrupções, tantas rodadas de negociação forem necessárias para obtenção do melhor preço para a administração através do “chat mensagem” do sistema, podendo a Pregoeira determinar ao representante, prazo máximo de 15 (quinze) minutos para resposta do chat, sendo que este tempo poderá ser concedido quantas vezes for necessário ou até que se esgotem as ofertas por parte da Licitante.

9.2.2. O Representante que quando convocado no “chat mensagem”  não se manifestar, ou não estiver logado no sistema, será automaticamente desclassificado caso o item esteja acima do estimado nos autos, podendo a Pregoeira convocar a empresa remanescente conforme ordem de classificação, se assim entender.

9.3. Após a negociação do preço, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação aos valores aceitáveis para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das exigências contidas no item 7.2 e subitens, termo de referência e legislação pertinente ao objeto. Estando às propostas em conformidade será realizada a aceitação da proposta.

9.3.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, será oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

9.4 A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do Pregoeiro que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

10. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

10.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO das propostas, ocorrerá a fase de envio do anexo da habilitação, da seguinte forma:

10.1.1. Quando convocado pela Pregoeira o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a documentação de habilitação exigida nos termos seguintes;

10.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a documentação exigida no item 10.2 e subitens ser enviada via e-mail alternativo sigma.supel@gmail.comsomente se autorizado pela Pregoeira.

10.1.1.1.1. Para cumprimento do item 10.1.1.1 as licitantes deverão entrar em contato com a Pregoeira através do telefone 69-3212-9271 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail a Pregoeira deverá comunicar expressamente no chat de mensagens para conhecimento dos demais participantes.

10.1.2. O prazo máximo para o envio das propostas de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos se outro prazo não for concedido pela Pregoeira no chat de mensagens.

10.1.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA COMPRASNET TERÁ EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE PARTICIPANDO.

10.1.4. O ENVIO DE TODA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, DEVERÁ SER ANEXADA CORRETAMENTE NO SISTEMA COMPRASNET, SENDO A MESMA COMPACTADA EM 01 (UM) ÚNICO ARQUIVO (excel, word, .Zip, .doc, .docx, .JPG ou PDF), TENDO EM VISTA QUE O CAMPO DE INSERÇÃO É ÚNICO; A SUPEL CUMPRIRÁ RIGOROSAMENTE O ART. 7º DA LEI Nº. 10.520/02.

10.2. Será realizada consulta no site oficial do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), bem como no SICAF, a fim de evitar a contratação de empresas que tenham sido proibidas de licitar e contratar com a Administração Pública, por determinação do TCE/RO, conforme Decisão Monocrática nº 119/2014/GCVCS/TCE/RO, com vistas a não adjudicar e homologar certames a empresas inidôneas, sob penas de incidirem das disposições e penalidades prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar nº 154/96;

10.2.1 A verificação pela Pregoeira nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10.2.2. A documentação de habilitação da Licitante poderá ser substituída pelo SICAF e/ou Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO, nos documentos por eles abrangidos.

10.3. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

a) Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional), conjunta com a Certidão de Regularidade de Débito - CND relativa às Contribuições Sociais fornecida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

b) Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou domicílio do licitante, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

c) Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicílio do licitante, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

d) Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

e) Certidão de Regularidade de Débito Trabalhista – CNDT relativa a comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 642-A) Certidão expedida gratuita e eletronicamente, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

10.3.1. A Administração Pública Estadual não poderá proibir a participação das ME's e EPP's dos certames licitatórios por falta de regularidade fiscal e trabalhista, em conformidade com o disposto Decreto Estadual nº 21.675/17, art. 4º.

10.3.1.1 As empresas participantes (microempresas e empresas de pequeno porte) deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

10.3.1.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para sua regularização pelo licitante, prorrogável por igual período, a critério da Administração desde que requerida pelo licitante mediante justificativa, com início no dia em que o proponente for declarado vencedor do certame, observado o disposto no artigo 110, da Lei de Licitações 8.666/93.

10.3.1.1.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.3.1.2.1 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração Pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, desde que motivada.

10.4. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, com todas as suas alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

a1) Em caso de empresa individual deverá ser apresentado cédula de identidade acompanhada do Registro Comercial.

a2) Em caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá ser apresentado o Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

10.4.1 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário a apresentação da cópia de sua cédula de identidade e de outorga por instrumento público ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular lances, negociar preços, receber intimações e notificações, desistir ou não de recursos, bem como praticar os demais atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa.

10.4.2. Fazendo-se representar a Licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, este deverá apresentar cópia de sua cédula de identidade e cópia do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem como representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

b1) Podendo ser emitido pela comissão de licitação via internet.

10.5. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado, para que a Pregoeira possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídas a menos de um ano), de 5% (cinco por cento) do valor estimado do item que o licitante estiver participando.

a1) Quando autenticado, a empresa deverá apresentar junto com o Balanço Patrimonial a cópia do Termo de Abertura do Livro Diário com a autenticação da Junta Comercial. Quando registrado, a empresa deverá apresentar o Balanço Patrimonial com o registro do arquivamento da Junta Comercial.

b) Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial(falências/concordatas) – Lei n° 11.101/05 expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, caso não conste prazo de validade no documento.

b1) A Pregoeira poderá emitir via on line caso as licitantes deixem de apresentar e desde que o sistema do Poder Judiciário pertinente esteja funcionando e a emissão seja gratuita.

10.6. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Apresentação de pelo menos um atestado (os) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo:

a.1) Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma, contempla entrega de produtos condizentes com o objeto desta licitação.

a.2) O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da descrição do objeto.

a.3) Sendo o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito privado dever ter firma do emitente reconhecida em cartório competente; o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente. (Orientação técnica número 001/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017, publicada no Diário Oficial de Rondônia no dia 24/02/2017 e número 002/2017/GAB/SUPEL de 08/03/2017, publicada no Diário Oficial de Rondônia no dia 10/03/2017).

a.4) E, na ausência dos dados indicados acima em especial do reconhecimento de firma em cartório competente, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93 para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam: notas fiscais de compra e venda, cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade do Atestado.(Orientação técnica número 001/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017, publicada no Diário Oficial de Rondônia no dia 24/02/2017 e número 002/2017/GAB/SUPEL de 08/03/2017, publicada no Diário Oficial de Rondônia no dia 10/03/2017).

10.7. A Pregoeira, caso julgue necessário, poderá submeter a documentação relativa a habilitação técnica, apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos serviços ofertados, podendo ainda solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela para orientar sua decisão.

10.8. Os licitantes ficam dispensados, exceto se na assinatura do contrato o órgão solicitante do objeto assim requerer, do envio das documentações de proposta e habilitação na forma original via Sedex.

10.9. As certidões, que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pela Pregoeira, se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

10.10. A Pregoeira poderá solicitar a qualquer tempo complementação dos documentos contemplados pelo SICAF.

10.11. Caso a licitante esteja com alguma Documentação de Habilitação desatualizada, ou não contemplada no CADASTRO DA SUPEL e/ou no SICAF, ou não haja disponibilidade de realizar a consulta nos sítios emitentes das certidões vencidas, a mesma deverá ser enviada através do link “enviar anexo” via sistema comprasnet quando convocado ou enviada via e-mail sigma.supel@hotmail.com somente se autorizado pela Pregoeira no prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.

10.12. O julgamento da Documentação de Habilitação dar-se-á pelo estabelecido no item 10 e seus subitens;

10.13. O não atendimento das exigências do item 10 e seus subitens ensejarão à Licitante, as sanções previstas neste Edital e nas normas que regem este Pregão.

10.14. Serão analisadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e equipe técnica se for o caso, a documentação de habilitação e sua conformidade com o solicitado no item 10 e seus subitens do edital de licitação. Após, será realizada a HABILITAÇÃO;

10.15. Se a documentação de habilitação não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, observados os critérios de desempate estabelecido no item 8.12, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este Edital, e, assim, efetuar a habilitação da proponente, divulgando HABILITADO.

10.16. A habilitação da Licitante poderá ocorrer em momento ou data posterior a sessão de lances, a critério do Pregoeiro que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

10.17 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

11 – DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

11.1.1. A manifestação de intenção em recorrer deverá ser em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, sua intenção de recorrer.

11.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos autos insuscetíveis de aproveitamento;

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;

11.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

11.5 A decisão da Pregoeira e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela Pregoeira.

11.6. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Central – Rio Pacaás Novos no 2° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 76.801-470, Telefone: (0XX) 69.3212-9271 de segunda a sexta-feira, das 07h:30min às 13h:30min.

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu o recurso.

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação.

##### 13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento deverá ser efetuado conforme dispõe o item 5 do Termo de Referência.

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto do certame correrão por conta dos recursos consignados na Fonte de Recurso: 0110 e 0209, Programa de atividade: 2087 e 4009, Elemento de Despesa: 33.90.39 e 33.90.30.

15 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO:

15.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, será providenciado a emissão do Contrato de Prestação de Serviço.

15.2. A empresa adjudicatária deverá comparecer para firmar o Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação.

###### 15.3. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 10.520/02, e a  Secretaria de Estado da Saúde convocará outra Licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados o disposto no artigo 7º da mesma lei.

15.4. Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a empresa adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

15.5. A execução do objeto da contratação será acompanhada e fiscalizada por uma Comissão, designada pela   Secretaria de Estado da Saúde,  que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas, para fins de pagamento.

15.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão parte integrante do Instrumento Contratual a ser firmado, independentemente de transcrição.

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1 Conforme dispõe o subitem 9.1 do Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

17.1 Conforme dispõe o subitem 9.2 do Termo de Referência.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 Conforme dispõe o item 8 e subitens do Termo de Referência.

19. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

19.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato, com fundamento no art. 67, do Estatuto das Licitações, caberá à CONTRATANTE, que a seu critério, e por meio de servidor designado para as funções de Gestor e Fiscal, que deverá exercê-lo de modo amplo, irrestrito e permanente em todas as fases de execução das obrigações, inclusive quanto ao desempenho da CONTRATADA, sem prejuízo do dever de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

20. DAS RESPONSABILIDADES

20.1. A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou terceiros.

20.1.1. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA.

20.1.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

20.1.3. A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

21 – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

21.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO e da Secretaria de Estado da Saúde, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no Decreto nº. 12.205/2006.

22.3. A Pregoeira ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

22.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.5. Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo  pregoeiro.

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no Órgão Licitador.

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.

22.8. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado o da proposta de preços.

22.9. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Secretaria de Estado da Saúde a finalidade e a segurança da contratação.

22.10. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual.

22.11. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado;

22.12. Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os autos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

22.13. Aos casos omissos, serão solucionados diretamente pela Pregoeira e/ou autoridade Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições que se aplicam as demais condições constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual nº. 12.205, de 02.06.2006, e subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e ainda, Lei complementar nº. 123/06.

22.14. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.

22.15. É vedada a cessão, subcontratação ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente Termo de Referência por parte da Contratada, conforme dispõe o item 11 do Termo de Referência.

24 – DO FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a Licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 04 de abril de 2019.

NILSEIA KETES COSTA

Pregoeira da Equipe SIGMA/SUPEL/RO

Matrícula nº. 300061141

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU/RO.

1.2.  Requisitante: Secretaria de Estado da Saúde  de Rondônia - SESAU/RO

2. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças do Sistema de Tratamento de Água por osmose reversa passo simples para hemodiálise, na Central de Hemodiálise do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, com capacidade de abastecimento de até 15 máquinas de hemodiálise, por um período de 12 meses, prorrogáveis por igual período com base no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

2.1. Especificação Técnica

2.1.1. Quadro com Descrição do Sistema de Tratamento de Água

| ITEM | DETALHAMENTO | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 01 | Bombas de Pressurização: Bomba centrífuga marca Grundfos modelo CM3-2 rotores totalmente contruídos em aço inox 304, corpo frontal em ferro fundido, vazão de 1,0 m3/hr a 30 psi; comandadas por PLC microprocessado, com display LCD, interligado ao módulo de osmose reversa; as bombas devem instaladas em paralelo com válvula de retenção na saída de cada bomba, possui base inox parafusada ao piso. Tensão Elétrica: 220 / 380 Vac trifásico | 02 |
| 02 | Filtro Abrandador: Composto por válvula eletro-mecânica automática DIGITAL marca Ruxin modeo F67A de comando, com display LCD, permitindo a programação do tempo de todas as fases da regeneração; contra-corrente, compactação de leito, sucção de salmoura, filtração rápida e reposição de água; permitindo a programação do dia e hora das regenerações, e programação de retrolavagem por vazão de água filtrada. Vazão de abrandamento de 1,0m³/h, vazão de retrolavagem 1,5 m³/h. - Possui como leito filtrante duas camadas de materiais, 50 litros de resina catiônica fortemente ácida ciclo sódico, e leito base composto por 20 litros de cascalho C3, acomodados em tanque de fibra de vidro rotomoldado de 13x54”, resistente á pressão nominal de 150 psi. - Possuir distribuidor inferior e distribuidor superior, tipo crepina de alta vazão e resistência - Possui tanque de salmoura de 100 litros em termoplástico com tampa e para regenerações automáticas; - Deve possuir na sua instalação hidráulica tomada de amostra, manômetros em aço inox com escala de 0 á 150 PSI com glicerina e - Possui válvula anti-vácuo que impede a implosão do tanque; Tensão Elétrica: 220V ac monofásico | 01 |
| 03 | Filtro de Profundidade de Carvão Ativado: Composto por válvula eletro-mecânica automática DIGITAL marca Ruxin modeo F67F de comando, com display de LCD, permitindo a programação do tempo de cada fase da retrolavagem, contra-corrente, acomodação de leito; filtração rápida; permitindo a programação do dia e hora das retrolavagens, e programação de retrolavagem por vazão de água filtrada. Deve possui como leito filtrante duas camadas de materiais, 60 litros de carvão ativado de origem vegetal, malha de 8x30 mash, teor de cinzas máximo de 8%, ADICIONADO COM SAIS DE PRATA 0,08%, e leito base 20 litros em ¦Cascalho C3 em tanque de fibra de vidro rotomoldado de 163x54”, resistente á pressão nominal de 150 psi. Deve possuir distribuidor inferior e distribuidor superior, tipo crepina de alta vazão e resistência. Deve possuir na sua instalação hidráulica tomada de amostra, manômetros em aço inox com escala de 0 á 150 PSI com glicerina Possui válvula anti-vácuo que impede a implosão do tanque; Tensão Elétrica: 220V ac monofásico | 01 |
| 04 | Osmose Reversa Simples Passo: Vazão de Permeado no Primeiro Passo da Osmose Reversa: 1,0 m3/hr Deverá ter sua construção em estrutura em metalon 50mmx x 25mm aço inox 304 espessura de parede 1,5mm. Possuir no mínimo 02 unidades de membranas semi-permeáveis construídas de poliamida em forma espiral e de baixo consumo de energia, Low Energy; método TFC, marca Filmtec modelo LC LE 4040 no primeiro passo Todas as membranas devem estar acondicionadas em vasos de alta pressão construídos em aço inox AISI 304, um vaso para cada membrana. Possui uma bomba de alta pressão, Vertical multiestágios totalmente construídas em aço inox, eixo e carcaça, e rotores, dotadas de capacidade de permear no mínimo 2 m3/hr com pressão contínua de 150 psi, acopladas a motor anti-explosão. Possui registro em aço inox AISI 304 para regular a produção. Possui tomadas de amostra de água na saída de cada membrana e engates rápido em polipropileno atóxico, de grau alimentício para interligação dos vasos de alta pressão. Possui filtro microporoso de 01 mícron, 10”, instalado na entrada do equipamento como forma de proteção contra particulado. O equipamento deve possuir dispositivos automáticos de segurança contra falhas via PLC (Controlador Lógico Programável com Display): Alarmes de condutividade máxima de entrada, Alarmes de condutividade máxima de saída. Alarme de índice de rejeição de sais mínimo _ Alarme de pressão mínima de operação. _ Alarme de pressão máxima de operação. _ Bloqueio do equipamento por falta de água, _ Alarme sonoro e visual sobre problemas hidráulicos, elétricos, Possui programa de limpeza química/desinfecção automática, controlado por PLC, um programa para limpeza alcalina, um programa para limpeza ácida, e um programa para desinfecção química. Possui dois medidores de vazão tipo rotâmetro com montagem em painel para permeado. Possui dois manômetros analógicos total inox com enchimento em glicerina para montagem em painel para pressão de entrada e para pressão de rejeito. Deve possuir tubulações de alta pressão (tubulações de saídas de bomba e de rejeito) totalmente contruída em aço inox 304 com conexões roscáveis e flexíveis inox caso necessário. Possuir alarme visual e sonoro na cor vermelha Funciona com baixo ruído sonoro. Possui torneiras de amostragem para aferição da qualidade da água de permeado do primeiro passo de membranas e água potável de entrada. Tensão Elétrica: 220 Vac / 380Vac trifásico | 01 |
| 05 | Sistema de Armazenamento de Água Tratada Capacidade de Armazenamento: 0,3 m³. Características Mínimas: O armazenamento da água de permeado do segundo passo da osmose reversa deve ser em tanque construído em polietileno rotomoldado, peça única, com válvula de saída na parte inferior, 2”rosca BSP, possuindo tampa de visita na parte superior de 6”, possuindo base de sustentação em ferro (aço carbono) e pé emborrachados, capacidade de armazenamento de 300 litros. Possui aspersor giratório on line com o retorno da água do loop para lavagem de paredes e tampa do tanque de armazenamento. Possuir suspiro do tanque descrito no item 2.5.1 por microfiltro bacteriostático, tamanho de 10”, porosidade de 0,22 micra absoluto. Possuir 03 (três) sensores de nível externos ao tanque (sem contato com a água já tratada) que funcionam por tecnologia capacitiva, sendo um para o controle de nível superior e um para o controle de nível inferior e outro de monitoramento A distribuição da água tratada será em duas tubulações independentes, uma servindo as maquinas de hemodiálise e outro servindo as reprocessadoras de reuso, via tubulação de PVC marrom de 32 mm com distância linear mínima de 180 m lineares e pressão mínima constante de 30 psi. | 01 |
| 06 | Bombas de Pressurização do Looping: Bomba centrífuga marca Grundfos modelo CMI3-3 rotores totalmente contruídos em aço inox 304, corpo, vazão de 1,6 m3/hr a 40 psi; comandadas por PLC microprocessado, com display LCD, interligado ao módulo de osmose reversa; as bombas devem instaladas em paralelo com válvula de retenção na saída de cada bomba, possui base inox parafusada ao piso. Tensão Elétrica: 220 / 380 Vac trifásico | 02 |
| 07 | ontrole Automático por PLC (Controlador Lógico Programável) Características Mínimas: Possui controle de todos os componentes do sistema de tratamento de água por PLC micro-processado com Display interligado a tela de LCD. O PLC com Display controlará no mínimo as ações de cada componente do sistema descritas abaixo: - Controle de liga e desliga da osmose reversa por tanque cheio. - Controle de interrupção da osmose reversa por filtro em manutenção e ou por desinfecção por ozônio. - Controle do liga e desliga das bombas de pressurização por osmose em produção, e ou filtro do pré-tratamento em manutenção. - Controle da alternância das bombas de pressurização. Alternância mínima a cada 06 horas de trabalho. - Controle da manutenção dos filtros do pré-tratamento, dia, hora, tempo de execução. - Controle do liga e desliga das bombas dos loops de distribuição por nível baixo do tanque de armazenamento. - Controle da alternância das bombas de pressurização dos loops de distribuição. Alternância mínima a cada 06 horas de trabalho. O PLC possui horímetro para as horas trabalhadas dos componentes abaixo indicados emitindo alerta de manutenção/troca sistemática. * Contagem de horas trabalhadas da bomba de pressurização 1 * Contagem de horas trabalhadas da bomba de pressurização 2 * Contagem de horas trabalhadas da bomba de alta pressão OR1. * Contagem de horas trabalhadas da bomba de alta pressão OR2. * Contagem de horas trabalhadas da bomba 1 do loop de recirculação 1. * Contagem de horas trabalhadas da bomba 2 do loop de recirculação 1. * Contagem de horas trabalhadas da bomba 1 do loop de recirculação 2. * Contagem de horas trabalhadas da bomba 2 do loop de recirculação | 01 |

2.2. Descrição Técnica da Manutenção, Operação e Controle

2.2.1. Comprovação de Contratos de Terceirização de Analises para Controle

A CONTRATADA deverá comprovar via contrato o acordo com laboratório de análise microbiológica para análise mensal de cinco amostras a serem coletadas nos equipamentos constantes neste termo de referência.

2.2.2. Forma de Prestação da Manutenção, Operação e Controle

2.2.2.1. Visita técnica diária de segunda a sábado, com carga horária mínima de 04 horas para execução das atividades de analise diária dos parâmetros abaixo:

* Cloro Livre de água potável a ser coletada nos reservatórios de armazenamento de água potável.

* Cloro livre de água de reuso a ser coletada no reservatório de armazenamento de água de reuso.

* Cloro Livre de água potável a ser coletada no ponto de amostra pré-carvão ativado.

* Cloro Livre de água potável a ser coletada no ponto de amostra pós-carvão ativado.

* Cloro Total de água tratada a ser coletado no ponto de amostra pós-osmose reversa duplo passo.

* Dureza Total de água potável a ser coletada no ponto de amostra pré-abrandador.

* Dureza Total de água potável a ser coletada no ponto de amostra pós-abrandador.

* Condutividade de água potável pré-osmose reversa.

* Condutividade de água tratada pós-osmose reversa, primeiro passo.

* Condutividade de água tratada pós-osmose reversa, segundo passo.

* Condutividade de água tratada a ser coletada no ponto de amostragem do loop.

* pH de água potável pré-osmose reversa.

* pH de água tratada pós-osmose reversa, primeiro passo.pH de água tratada pós-osmose reversa, segundo passo.

* Pressão de água potável a ser aferido no ponto de pré-multi meios.

* Pressão de água portável a ser aferido no ponto pré-abrandador.

* Pressão de água potável a ser aferido no ponto pré-carvão ativado.

* Pressão de água portável a ser aferido no ponto pré-osmose reversa.

* Pressão de água tratada a ser aferido no ponto do loop.

* Vazão de água tratada da osmose reversa, primeiro passo.

* Vazão de água de rejeito da osmose reversa, primeiro passo.

* Vazão de água tratada da osmose reversa, segundo passo.

* Vazão de água de rejeito da osmose reversa, segundo passo.

* Pressão de entrada das membranas da osmose reversa, primeiro passo.

* Pressão de saída das membranas da osmose reversa, primeiro passo.

* Pressão de entrada das membranas da osmose reversa, segundo passo.

* Pressão de saída das membranas da osmose reversa, segundo passo.

* Cor aparente da água potável a ser coletada no ponto pós-filtro multi meios

* Turbidez de água potável a ser coletada no ponto pós-filtro multi meios

* Odor de água potável a ser coletada no ponto pós-filtro multi meios

* Sabor de água potável a ser coletada no ponto pós-carvão ativado.

* Todas as analises de parâmetros acima indicados devem ser realizados em equipamentos de precisão máxima de 3%.

2.2.2.2. Execução mensal de desinfecção manual dos sistemas de armazenamento e distribuição de água tratada com produto químico validado em concentração adequada.

2.2.2.3. Atendimento em regime de sobreaviso 24 horas por dia de domingo a domingo com atendimento imediato e não superior a 04 (quatro) horas a partir do chamado de EMERGÊNCIA.

2.2.2.3.1. O tempo de 24 horas, refere-se ao regime de plantão que a empresa vencedora deverá estar a disposição do serviço, caso haja alguma eventualidade imprevisível, e seja necessária a presença e intervenção do representante para sanar futuros e possíveis problemas que o equipamento vier apresentar.

2.2.2.3.2. O tempo de até 04 horas, deverá ser o tempo máximo de resposta da empresa vencedora, para atendimento à solicitação da unidade em caso de alguma eventualidade.

2.2.2.4. O ônus de todo e qualquer material necessário a realização do processo de desinfecção do sistema de armazenamento e distribuição de água tratada é de total responsabilidade da CONTRATADA.

2.2.2.5. Visita técnica mensal para coleta de amostras para análise conforme determinação abaixo:

* Coleta de amostra de água potável para análise de bactérias heterotróficas, analise de coliformes termo-tolerantes a ser coletado no ponto de amostra pré-multi meios.

* Coleta de amostra de água potável para análise de bactérias heterotróficas, analise de coliformes termo-tolerantes a ser coletado no ponto de amostra pós- carvão ativado.

* Coleta de amostra de água tratada para análise de bactérias heterotróficas a ser coletado no ponto pós-osmose.

* Coleta de amostra de água tratada para análise de bactérias heterotróficas a ser coletado no ponto loop de maquinas.

* Coleta de amostra de água tratada para análise de bactérias heterotróficas e coliformes termo-tolerantes a ser coletado no tanque de armazenamento de água.

* Coleta de amostra de água tratada para análise de endotoxina bacteriana a ser coletado no ponto looping.

2.2.2.4.1. As analises descritas acima devem ser realizadas em laboratório credenciado a ANVISA.

2.2.2.4.2. O ônus das coletas, envio ao laboratório e das análises é de total responsabilidade da CONTRATADA.

2.2.2.4.3. Em caso de comprovação via laudo laboratorial de alguma contaminação é de total responsabilidade da CONTRATADA a realização de quantos processos de desinfecção no ponto contaminado forem necessários para regularização do padrão microbiológico determinado pela RDC 11.

2.2.2.4.4. Em caso de comprovação via laudo laboratorial de alguma contaminação é de total responsabilidade da CONTRATADA a realização de quantas re-coletas de amostra para nova análise microbiológica forem necessária para comprovação do padrão microbiológico.

2.2.2.5. Visita técnica semestral para realização de limpeza química e desinfecção do equipamento de osmose reversa simples passo e do equipamento de reuso de rejeito de água.

2.2.2.5.1. Ficará a cargo da CONTRATADA o ônus de todo o material necessário a realização do processo de limpeza química e desinfecção

2.2.2.6. Visita técnica semestral para coleta de amostra de água do ponto pós-osmose reversa para analise química. A análise química deverá englobar os elementos químicos abaixo indicados e exigidos pela RDC 11.

Lista de Elementos Químicos:

| Elemento Químico | Máxima concentração (mg/l) |
| --- | --- |
| Cálcio | 2 |
| Magnésio | 4 |
| Potássio | 8 |
| Sódio | 70 |
| Arsênico | 0,005 |
| Bário | 0,01 |
| Cádmio | 0,001 |
| Cromo | 0,014 |
| Chumbo | 0,005 |
| Mercúrio | 0,0002 |
| Selênio | 0,09 |
| Prata | 0,005 |
| Alumínio | 0,01 |
| Cloraminas | 0,1 |
| Cloro livre | 0,5 |
| Cobre | 0,1 |
| Flúor | 0,2 |
| Nitratos | 2 |
| Sulfatos | 100 |
| Zinco | 0.1 |
| Berílio | 0,0004 |
| Tálio | 0,001 |
| Antimônio | 0,0005 |

A analise descrita acima deve ser realizada em laboratório credenciado. O ônus da coleta, envio ao laboratório e da analise é de total responsabilidade da contratada.

2.2.3. Manutenção preventiva, periodicidade determinada pelo fabricante, e manutenção corretiva tantas quantas forem necessárias a regularização do padrão de funcionamento determinado pelo fabricante, das partes listadas abaixo. Toda a substituição e ou reparo, caso seja necessário, é de total responsabilidade da CONTRATADA. As partes são pertencentes ao sistema de tratamento de água e reuso de água é de total responsabilidade da CONTRATADA.

LISTA DE PEÇAS

* Bombas de pressurização

* Válvula eletro-mecânica de controle dos filtros

* Leito de resina catiônica

* Leito de carvão ativado

* Filtro bacteriostático

* Manômetros de aferição de pressão

* Pressostatos de aferição de pressão

* Bombas de alta pressão

* Membranas semi-permeáveis para osmose reversa

* Válvulas elétricas á diafragma

* Rotâmetros Analógicos de aferição de fluxo

* Condutivimetros termo-compensados;

* Quadro de comando eletro-eletrônico composto por PLC, IHM, disjuntor-motor, contactoras, fonte estabilizada. Quadro pertencente equipamento de osmose reversa simples passo.

QUANTITATIVO DAS PEÇAS

* Bombas de pressurização – 02 unidades

* Válvula eletro-mecânica de controle dos filtros – 03 unidades

* Leito de resina catiônica – 01 unidade

* Leito de carvão ativado – 01 unidade

* Filtro bacteriostático – 01 unidade

* Manômetros de aferição de pressão – 08 unidades

* Pressostatos de aferição de pressão – 01 unidade

* Bomba de alta pressão – 01 unidade

* Membranas semi-permeáveis para osmose reversa – 02 unidades

* Válvulas elétricas á diafragma – 02 unidades

* Rotâmetros Analógicos de aferição de fluxo – 02 unidades

* Condutivimetros termo-compensados; - 01 unidade

* Quadro de comando eletro-eletrônico composto por PLC, IHM, disjuntor-motor, contactoras, fonte estabilizada. Quadro pertencente equipamento de osmose reversa simples passo. – 01 unidade

2.3. Do Fornecimento de Peças quanto a Manutenção Corretiva

2.3.1. Das Peças Contempladas no Termo de Referência

O serviço de manutenção corretiva é uma categoria de despesa que não se consegue definir a quantidade exata de serviços a serem realizados, portanto, foi prevista no presente Termo de Referência a relação de peças prováveis a serem utilizadas nos equipamentos pertencentes ao Sistema de Tratamento de Água por Osmose Reversa Passo Simples para Hemodiálise, para efeito do registro de valores de cada peça.

2.3.2. Das Peças não Contempladas no Termo de Referência

2.3.2.1. As peças empregadas nos serviços de manutenção corretiva que não estiverem contempladas no presente termo de referência serão pagas a Contratada por meio do regime de reembolso conforme valor ofertado pelo fabricante mediante apresentação de no mínimo 3 cotações com fornecedores diversos, a fim de obter o preço mais vantajoso. Essas cotações deverão ser apresentadas pela Contratante a Contratada.

2.3.2.2. A Contratante poderá, caso opte, fazer consulta ao fabricante quanto ao valor apresentado para o reembolso, e caso se constate divergência em relação aos valores apresentados, a Contratante deverá realizar a glosa devida.

3. JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que o Estado de Rondônia representado pela Secretaria Estadual de Saúde (SESAU) implantou, em dezembro de 2013, o Serviço de Diálise no município de Porto Velho para atender os pacientes portadores de Doença Renal Aguda, haja vista a necessidade do serviço, pois a insuficiência renal constitui nos dias atuais um grave problema que atinge todas as classes sociais e vem aumentando gradativamente.

CONSIDERANDO que a Central de Hemodiálise para pacientes agudos do Hospital de Base funciona com sua capacidade máxima de pacientes de segunda a sábado. Para nós é uma satisfação atender esses pacientes e garantir que tenham acesso a tratamento outrora não disponível com tamanha presteza.

CONSIDERANDO que para otimizar o desempenho do funcionamento da Central de Hemodiálise, foi celebrado entre a SEASU um contrato n° 150/ PGE- 2015 com a Empresa  FLUIDO  especializada no tratamento  de Tratamento de Água com capacidade para atender as maquinas da Central de Hemodiálise.

CONSIDERANDO o encerramento do contrato n° 150/PGE e da negativa da empresa ter sido no ato da assinatura do aditivo, informando a impossibilidade de manter o mesmo com os valores praticados desde ano de 2015, sem uma readequação deste ao valor de mercado;

CONSIDERANDO que para a continuidade do serviço de diálise, na Central de Hemodiálise, é de fundamental importância a manutenção do tratamento de água, sendo que a interrupção do serviço gerará danos irreparáveis a vida dos pacientes renais crônicos que necessitam de hemodiálise para sobreviver.

CONSIDERANDO que a Secretaria Estadual de Saúde- SESAU adquiriu mais uma estação de tratamento de água, para dar continuidades aos serviços de hemodiálise que não poderiam ser interrompidos, a Empresa NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA resolveu, por uma decisão unilateral, doar a estação de tratamento de água a SESAU(conforme páginas 719 e 720).

CONSIDERANDO que diante da doação do equipamento a SESAU necessita manter a manutenção do mesmo, de forma a garantir a excursão dos serviços de terapia hemodialítica na Central de Hemodiálise do ESTADO, que atualmente realiza 400 sessões mensais de hemodiálise, sendo fundamental a contratação da empresa que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento.

4. EXECUÇÃO

4.1. Do Local de Execução

HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO - HBAP, NA CENTRAL DE HEMODIÁLISE DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Endereço HBAP: Av. Jorge Teixeira, 3766 - Bairro Industrial - CEP: 76.821-092 - Porto Velho/RO

Telefone: 69 3216-5746

4.2. Da vigência do Contrato

O contrato terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite previsto no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93, de acordo com a necessidade e justificativa da CONTRATANTE, e acordo entre as partes.

4.3. Do Reajuste do Contrato

Ao fim dos 12 (doze) meses iniciais de vigência do contrato, caso seja solicitado pela Contratada os reajustes serão com base no índice do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que a venha substituí-lo.

4.4. Do Início dos Serviços

O prazo para início da execução dos serviços será contado a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço, que deverá ser emitida pela Gerência Administrativa, e assinada pelo Ordenador de Despesa da SESAU.

4.5. Recebimento

4.5.1. O objeto do esta licitação será recebido conforme disposto no inciso I, alíneas “a” e “b” e § 3º, do artigo 73,  da Lei Federal 8.666/93 (Licitações e Contratos Administrativos).

a) PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação exigida, no prazo máximo de 7 (sete) dias.

b) DEFINITIVAMENTE, por comissão designada, com no mínimo 3 (três) membros, após a verificação da qualidade, quantidade e adequação dos serviços executados para a consequente aceitação, no prazo máximo de 7 (sete) dias.

4.5.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.

4.5.3. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais.

4.5.4. Os serviços serão supervisionados pela Comissão da unidade de saúde, que terá, juntamente com o Requisitante, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação dos serviços executados.

4.5.5. Aceitos os serviços, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.

4.5.6. Não aceito os serviços executados, será comunicado à empresa adjudicatária para que imediatamente se refaça os serviços que não estão de acordo com as especificações mínimas de qualidade estabelecidas no Termo de Referência/Contrato.

5. PAGAMENTO

Para fins de pagamento a empresa deverá apresentar notas fiscais para serviços (manutenção preventiva e corretiva) e reposição de peças,quando necessário, de acordo com as ordens de serviço apresentadas.

As notas fiscais deverão ser emitidas em 2 (duas) vias e apresentadas à CONTRATADA para atestação, devendo conter no seu corpo a descrição do objeto, o número do contrato, da conta bancária da CONTRATADA, para efetivação do pagamento, o qual deverá ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias após a apresentação.

A(s) Nota(s) Fiscal (is) deverá (ao) vir acompanhada (s) das certidões de tributos Federais, Estaduais, Municipais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440), FGTS e INSS.

O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Administração, será de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentação do mesmo.

Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa em tela ocorrerá neste exercício por conta da seguinte programação orçamentária:

* Fonte de Recurso: 0110/0209

* Projeto Atividade: 2087/4009

* Elemento de Despesas: 33.90.39 e 33.90.30

7. VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO

A pesquisa de mercado visando subsidiar a estimativa de preços para a licitação será feita pela Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU/RO.

8. SANÇÕES

8.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

8.2. Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

8.3. A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFIMP (Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar).

8.4. A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

8.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

8.6. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

8.7. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

8.8. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005:

1. Inexecução total ou parcial do contrato;

2. Apresentação de documentação falsa;

3. Comportamento inidôneo;

4. Fraude fiscal;

5. Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

8.9. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

8.10. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

TABELA 1.

| ITEM | DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO | GRAU | MULTA* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
| 2. | Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
| 3. | Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento. | 05 | 3,2% por dia |
| 4. | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. | 05 | 3,2% por dia |
| 5. | Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência. | 04 | 1,6% por dia |
| 6. | Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia. | 03 | 0,8% por dia |
| 7. | Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente; por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
| 8. | Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |  |
| 9. | Cumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO para fornecimento de materiais ou execução de serviços; por unidade de tempo definida para determinar o atraso. | 03 | 0,8% por dia |
| 10. | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
| 11. | Zelar pelas instalações do órgão e do ambiente de trabalho, por item e por dia. | 03 | 0,8% por dia |
| 12. | Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por unidade de tempo definida para determinar o atraso. | 03 | 0,8% por dia |
| 13. | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
| 14. | Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
| 16. | Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. | 01 | 0,2% por dia |
| 17. | Substituir funcionário que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do Órgão, por funcionário e por dia. | 01 | 0,2% por dia |

* Incidente sobre o valor da parcela inadimplida.

8.11. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.12. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

8.13. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

8.14. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

8.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.16. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

8.17. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9. OBRIGAÇÕES E DEVERES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

9.1 Da Contratada

9.1. Executar os serviços em conformidade com os parâmetros delineados nas propostas apresentadas e aos rigores previsíveis em normas de regência.

9.2.  Manter à frente pessoa qualificada (preposto), para representá-la junto à fiscalização, obrigatoriamente residente e domiciliado na cidade de Porto de Velho.

9.3. Atender às chamadas da Contratante, devendo chegar ao serviço num período máximo de até 04 (quatro) horas após o chamado.

9.4. Responsabilizar-se por danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, ou por seu empregado ou preposto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização.

9.5. Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da entrega, objeto deste Termo.

9.6. Cientificar a CONTRATADA do andamento dos serviços. Todos os equipamentos deverão ter uma ficha técnica com as definições e calendários de assistência dos serviços preventivos.   Os serviços corretivos e as análises deverão ter apresentação de relatório técnico a cada mês de operação.

9.7. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

9.8. Instruir a quem se fizer necessário sobre a utilização adequada dos equipamentos.

9.9. Usar peças e acessórios de primeira qualidade, novos e de fabricação idêntica ou similar ao substituído.

9.10. Atender todas as convocações da contratante para reparar e/ou sanar defeitos nos prazos previstos neste Termo.

9.11. Substituir todas as peças ou unidades objeto de reposição efetivada em desacordo com o estipulado no Termo e contrato.

9.12. Realizar testes após a execução de cada serviço na presença dos responsáveis pelo setor.

9.13. Fornecer com antecedência cronograma de visitas de manutenção preventiva, fixando dias e horários, submetendo-o a aprovação dos responsáveis. Deve ser alinhado de comum acordo entre as partes, pois é necessário o equipamento estar livre para este fim.

9.14. Apresentar relatórios de serviços e visitas, acompanhado da documentação relativa a manutenção e troca de peças, esta com anuência da chefia do Serviço de Manutenção de Equipamentos, os quais encontram-se sujeitos à apreciação e aprovação da Administração da  CONTRATANTE.

9.15. Não retirar qualquer peça ou equipamento das instalações da contratante, salvo se autorizado por escrito, emitido em duas vias e assinada pelo chefe do respectivo setor, sendo que uma ficará arquivada junto a CONTRATANTE para futura baixa quando da devolução.

9.16. Permitir o acompanhamento dos serviços por técnicos e/ou Engenheiro do Serviço de Manutenção de Equipamentos.

9.17. Entregar os serviços totalmente concluídos, de acordo com as obrigações contidas no Termo de Referência e Contrato.

9.18. Preencher corretamente o documento hábil para a comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução dos serviços (relatório da Ordem de Serviço – OS).

9.19. Somente disponibilizar profissionais especializados/capacitados para executar os serviços de manutenções corretivas/preventivas nos equipamentos.

9.20. Listagem de todos os técnicos pertencentes à Contratada que irão executar o serviço de manutenção corretiva, preventiva e calibração nos Estabelecimentos Assistências de Saúde.

9.21. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos nos equipamentos decorrentes da ação de seus técnicos no desempenho de suas tarefas.

9.22. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Contratante, inclusive o transporte.

9.23. Realizar as vistorias de manutenção preventivas e corretivas, sem ônus para a contratante, que serão registradas em formulários específicos e que será fornecido pela Contratada e analisado pela contratante; esse formulário deverá conter todas as ocorrências verificadas no referido equipamento ou outros registros julgados necessários.

9.24.  Assumir total responsabilidade quanto a quaisquer reivindicações trabalhistas ou outras reivindicações por parte de seus técnicos prepostos, assim como responsabilidade legais.

9.25. Prestar os serviços rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Termo de Referencia e na sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados; deverá ser observado o critério definido pela Secretaria de Estado da Saúde, para a entrega do objeto.

9.26. Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, o objeto em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, transporte, instalação de equipamentos empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente.

9.27. Cumprir fielmente o presente Contrato, de forma que os serviços serão executados sob inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

9.2. Da Contratante

9.2.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com relação ao objeto desta licitação.

9.2.2. Assegurar-se da boa prestação e da boa qualidade dos serviços.

9.2.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

9.2.4. A Contratante se reserva o direito de rejeitar os serviços realizados em desacordo com os termos deste Edital e contrato.

9.2.5. Permitir o livre acesso às suas instalações dos empregados da Contratada para execução dos serviços objeto do contrato.

9.2.6. Comunicar à contratada qualquer irregularidade decorrida após a execução dos serviços de manutenções corretivas/preventivas.

9.2.7. Quaisquer exigências documentais da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.

9.2.8. Acompanhar e aferir o trabalho realizado, considerando as características técnicas da prestação de serviço.

9.2.9. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências previstas neste Termo.

9.2.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

9.2.11. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas deste projeto.

9.2.12. Fiscalizar a execução dos serviços podendo recusar qualquer serviço, que não esteja de acordo com as condições estipuladas.

9.2.13. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecidas.

10. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

10.1. Documentação Relativa a Qualificação Jurídica

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações; Havendo consolidação do contrato social, apenas a última alteração devidamente registrado,em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição da última administração.

b) No caso de sociedade civil, ato constitutivo e respectivas alterações, devidamente registrados, acompanhados de prova de investidura da Diretoria em exercício.

c) Registro Comercial, no caso de empresa individual.

d) Decreto de Autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

10.2. Documentação Relativa a Regularidade Fiscal, Trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas do MF (CNPJ/MF);

b) Certidão de Regularidade com a Dívida Ativa da União/Receita Federal;

c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais;

d) Certidão Negativa de Tributos Municipais;

e) Certidão de Regularidade /FGTS (Lei 8.036/90);

f) Certidão de Regularidade /INSS (Lei 8.212/91);

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440).

10.3. Documentação Relativa a Documentação Econômico Financeira

Certidão Negativa de Pedido de Falência e/ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

10.4. Documentação Relativa a Qualificação Técnica

a) Apresentação de pelo menos um atestado (os) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo:

a.1) Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma, contempla entrega de produtos condizentes com o objeto desta licitação.

a.2) O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da descrição do objeto.

a.3) Sendo o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito privado dever ter firma do emitente reconhecida em cartório competente; o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente. (Orientação técnica número 001/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017, publicada no Diário Oficial de Rondônia no dia 24/02/2017 e número 002/2017/GAB/SUPEL de 08/03/2017, publicada no Diário Oficial de Rondônia no dia 10/03/2017).

a.4) E, na ausência dos dados indicados acima em especial do reconhecimento de firma em cartório competente, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93 para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam: notas fiscais de compra e venda, cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade do Atestado.(Orientação técnica número 001/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017, publicada no Diário Oficial de Rondônia no dia 24/02/2017 e número 002/2017/GAB/SUPEL de 08/03/2017, publicada no Diário Oficial de Rondônia no dia 10/03/2017).

11.  DA CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA.

É vedada a cessão, subcontratação ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente Termo de Referência por parte da Contratada.

12. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

12.1. No julgamento das propostas serão considerados os critérios de Menor Preço Global do Lote, conforme SAMS em anexo. Permitindo assim a obtenção da proposta mais vantajosa para Administração.

12.2. Na proposta deverá constar o preço unitário e total para cada item, expressos e moeda corrente nacional, nele incluídas todas as despesas com confecção, impostos, taxas, seguro, frete e embalagem, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer.

13. CONDIÇÕES GERAIS

13.1. O produto ofertado pela CONTRATADA deverá atender ás exigências de qualidade, observados os padrões e normas preconizados pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABTN, INMETRO, etc; atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

13.2. Qualquer tolerância da Administração Pública quanto a eventuais infrações não implicará renúncia a direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou precedente;

13.3. Cumprir e fazer cumprir, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostas por este Termo de Referência.

13.4. A Contratada se obriga a aceitar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente previstas respeitando os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como base os preços constantes da (s) proposta (s) Contratada (s), diante de necessidade comprovada da Administração.

13.5. A SUPEL fica autorizada a aplicar o disposto no Decreto Estadual n° 21675/2017 de 03 de março de 2017 no condizente as quotas para micro empresas e empresas de pequeno porte.

13.6. Esse termo de referência encontra-se em harmonia com o Decreto nº 21.264 de 20 de setembro de 2016, que dispõe sobre a aplicação do Princípio do Desenvolvimento Estadual Sustentável no âmbito do Estado de Rondônia."

Porto Velho (RO), 09 de agosto de 2018.

Nome do Servidor Responsável pela Elaboração: Domitilia dos Santos Fideles de Moraes - Enfermeira Especialista em Nefrologia - Matrícula: 300.063.722

Nome da Servidora Revisora: Luzilene Celeste Beira Pantoja - Administradora - Matrícula: 300.119.573

Na Forma do que dispõe o Artigo 7º parágrafo 2º e incisos I, II e III da Lei nº 8.666/93, APROVO o presente Termo de Referência e SAMS.

Luis Eduardo Maiorquin

Secretário de Estado da Saúde de Rondônia/SESAU/RO

SAMS

| Órgão Requisitante: | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE |  |  | Nº. Processo: | 0036.232682/2018-48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonte de Recurso: | 0110/0209 | Programa Atividade: | 2087/4009 | Elemento Despesa: | 33.90.30 / 33.90.39 |
| Exposição de Motivo: | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças do Sistema de Tratamento de Água por osmose reversa passo simples para hemodiálise, na Central de Hemodiálise do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, com capacidade de abastecimento de até 15 máquinas de hemodiálise, por um período de 12 meses, prorrogáveis por igual período com base no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. |  |  | Referente Memo: | 119/2018/SESAU-ASTEC (2224492) |

| LOTE ÚNICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTE EQUIP. | PERIODICIDADE | VALOR UNITÁRIO EM R$ | VALOR TOTAL 12 Meses EM R$ |
| 1. | DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA DIÁLISE |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Limpeza, Regulagem e Aferição de todo Funcionamento dos Sistemas de Tratamento de Água por osmose reversa passo simples para hemodiálise | Serviço | 01 | Mensal |  |  |
| 1.2. | Testes de Desempenho e Segurança (Elétrica e Hidráulica) | Serviço | 01 | Mensal |  |  |
| 1.3. | Desinfecção manual dos sistemas de armazenamento e distribuição de água tratada com produto químico validado em concentração adequada. | Serviço | 01 | Mensal |  |  |
| 1.4. | Análise Microbiológica incluindo Endotoxina da água tratada para hemodiálise, nos seguintes pontos pré-multi meios, pós- carvão ativado, pós-osmose, loop de maquinas, tanque de armazenamento de água | Serviço | 01 | Mensal |  |  |
| 1.5. | Análise Físico Química da Água Tratada para Hemodiálise, pós osmose reversa | Serviço | 02 | Semestral |  |  |
| VALOR TOTAL DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA DIÁLISE |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTE | VALOR UNITÁRIO |  |  |
| 2. | DA MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Serviço de Manutenção Corretiva | Serviço | 01 |  |  |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTE | VALOR UNITÁRIO EM R$ | VALOR TOTAL DAS PEÇAS (Qte x Valor Unitário) EM R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | DAS PEÇAS |  |  |  |  |
| 3.1 | Bombas de pressurização | Unid | 02 |  |  |
| 3.2 | Válvula eletro-mecânica de controle dos filtros | Unid | 03 |  |  |
| 3.3 | Leito de resina catiônica | Unid | 01 |  |  |
| 3.4 | Leito de carvão ativado | Unid | 01 |  |  |
| 3.5 | Filtro bacteriostático | Unid | 01 |  |  |
| 3.6 | Manômetros de aferição de pressão | Unid | 08 |  |  |
| 3.7 | Pressostatos de aferição de pressão | Unid | 01 |  |  |
| 3.8 | Bomba de alta pressão | Unid | 01 |  |  |
| 3.9 | Membranas semi-permeáveis para osmose reversa | Unid | 02 |  |  |
| 3.10 | Válvulas elétricas á diafragma | Unid | 02 |  |  |
| 3.11 | Rotâmetros Analógicos de aferição de fluxo | Unid | 02 |  |  |
| 3.12 | Condutivimetros termo-compensados | Unid | 01 |  |  |
| 3.13 | Quadro de comando eletro-eletrônico composto por PLC, IHM, disjuntor-motor, contactoras, fonte estabilizada. Quadro pertencente equipamento de osmose reversa simples passo | Unid | 01 |  |  |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS |  |  |  |  |  |

Observação: Os itens 2 e 3, estão listados na SAMS, para efeito de registro de valores, caso seja necessário a realização do serviço de manutenção corretiva, e da substituição de peças.

| Carimbo do CNPJ/CPF-ME: | Local: | Responsável pela cotação da Empresa: | USO EXCLUSIVO DA SESAU | Valor Total da Proposta: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data: | Fone: |  | Validade Proposta: |
|  | Banco: Agência: C/C: | Assinatura: |  | Prazo de Entrega: |

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.559/2018/SIGMA/SUPEL/RO

ANEXO II – do edital

QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR MENSAL | TOTAL ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE I |  |  |  |  |  |  |
| DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA DIÁLISE. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Limpeza, Regulagem e Aferição de todo Funcionamento dos Sistemas de Tratamento de Água por osmose reversa passo simples para hemodiálise | SERVIÇO | 1 | R$ 2.166,67 | R$ 2.166,67 | R$ 26.000,04 |
| 2 | Testes de Desempenho e Segurança (Elétrica e Hidráulica) | SERVIÇO | 1 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 7.800,00 |
| 3 | Desinfecção manual dos sistemas de armazenamento e distribuição de água tratada com produto químico validado em concentração adequada. | SERVIÇO | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 6.000,00 |
| 4 | Análise Microbiológica incluindo Endotoxina da água tratada para hemodiálise, nos seguintes pontos pré-multi meios, pós- carvão ativado, pós-osmose, loop de maquinas, tanque de armazenamento de água | SERVIÇO | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 5 | Análise Físico Química da Água Tratada para Hemodiálise, pós osmose reversa | SERVIÇO | 2 | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 | R$ 28.800,00 |
| DA MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Serviço de Manutenção Corretiva | SERVIÇO | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 10.200,00 |
| DAS PEÇAS |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bombas de pressurização | UNIDADE | 02 | R$ 75,00 | R$ 150,00 | R$ 1.800,00 |
| 8 | Válvula eletro-mecânica de controle dos filtros | UNIDADE | 03 | R$ 41,67 | R$ 125,01 | R$ 1.500,12 |
| 9 | Leito de resina catiônica | UNIDADE | 01 | R$ 83,33 | R$ 83,33 | R$ 1.000,00 |
| 10 | Leito de carvão ativado | UNIDADE | 01 | R$ 180,56 | R$ 180,56 | R$ 2.166,72 |
| 11 | Filtro bacteriostático | UNIDADE | 01 | R$ 33,34 | R$ 33,34 | R$ 400,08 |
| 12 | Manômetros de aferição de pressão | UNIDADE | 08 | R$ 16,67 | R$ 133,33 | R$ 1.600,00 |
| 13 | Pressostatos de aferição de pressão | UNIDADE | 01 | R$ 33,33 | R$ 33,33 | R$ 400,00 |
| 14 | Bomba de alta pressão | UNIDADE | 01 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 600,00 |
| 15 | Membranas semi-permeáveis para osmose reversa | UNIDADE | 02 | R$ 75,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 16 | Válvulas elétricas á diafragma | UNIDADE | 02 | R$ 108,33 | R$ 216,66 | R$ 2.599,92 |
| 17 | Rotâmetros Analógicos de aferição de fluxo | UNIDADE | 02 | R$ 100,00 | R$ 200,00 | R$ 2.400,00 |
| 18 | Condutivimetros termo-compensados | UNIDADE | 01 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
| 19 | Quadro de comando eletro-eletrônico composto por PLC, IHM, disjuntor-motor, contactoras, fonte estabilizada. Quadro pertencente equipamento de osmose reversa simples passo | UNIDADE | 01 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
| VALOR TOTAL MENSAL DO LOTE: R$ 8.997,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL ANUAL DO LOTE: R$ 107.966,88 |  |  |  |  |  |

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 559/2018/SIGMA/SUPEL/RO

ANEXO III – do edital

MODELO DE CARTA PROPOSTA

À Equipe de Licitações SIGMA/SUPEL/RO

Endereço:                                                 Cidade:                                          Referência:

Abertura:                                                    Horas:

Senhora Pregoeira,

Encaminhamos à essa Equipe, referente a Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços objeto do referido certame, a proposta abaixo discriminada.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR MENSAL | TOTAL ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE I |  |  |  |  |  |  |
| DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA DIÁLISE. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Limpeza, Regulagem e Aferição de todo Funcionamento dos Sistemas de Tratamento de Água por osmose reversa passo simples para hemodiálise | SERVIÇO | 1 |  |  |  |
| 2 | Testes de Desempenho e Segurança (Elétrica e Hidráulica) | SERVIÇO | 1 |  |  |  |
| 3 | Desinfecção manual dos sistemas de armazenamento e distribuição de água tratada com produto químico validado em concentração adequada. | SERVIÇO | 1 |  |  |  |
| 4 | Análise Microbiológica incluindo Endotoxina da água tratada para hemodiálise, nos seguintes pontos pré-multi meios, pós- carvão ativado, pós-osmose, loop de maquinas, tanque de armazenamento de água | SERVIÇO | 1 |  |  |  |
| 5 | Análise Físico Química da Água Tratada para Hemodiálise, pós osmose reversa | SERVIÇO | 2 |  |  |  |
| DA MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Serviço de Manutenção Corretiva | SERVIÇO | 1 |  |  |  |
| DAS PEÇAS |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bombas de pressurização | UNIDADE | 02 |  |  |  |
| 8 | Válvula eletro-mecânica de controle dos filtros | UNIDADE | 03 |  |  |  |
| 9 | Leito de resina catiônica | UNIDADE | 01 |  |  |  |
| 10 | Leito de carvão ativado | UNIDADE | 01 |  |  |  |
| 11 | Filtro bacteriostático | UNIDADE | 01 |  |  |  |
| 12 | Manômetros de aferição de pressão | UNIDADE | 08 |  |  |  |
| 13 | Pressostatos de aferição de pressão | UNIDADE | 01 |  |  |  |
| 14 | Bomba de alta pressão | UNIDADE | 01 |  |  |  |
| 15 | Membranas semi-permeáveis para osmose reversa | UNIDADE | 02 |  |  |  |
| 16 | Válvulas elétricas á diafragma | UNIDADE | 02 |  |  |  |
| 17 | Rotâmetros Analógicos de aferição de fluxo | UNIDADE | 02 |  |  |  |
| 18 | Condutivimetros termo-compensados | UNIDADE | 01 |  |  |  |
| 19 | Quadro de comando eletro-eletrônico composto por PLC, IHM, disjuntor-motor, contactoras, fonte estabilizada. Quadro pertencente equipamento de osmose reversa simples passo | UNIDADE | 01 |  |  |  |
| VALOR TOTAL MENSAL DO LOTE: |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL ANUAL DO LOTE: |  |  |  |  |  |

fixado em R$........... (................), compostos e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.

O prazo para início da execução dos serviços é de até _________________, contados da ordem de serviços.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da abertura.

Observação: Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital   como aceitos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o CONTRATO no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (nome) , ocupação ________, Carteira de Identidade nº __________ expedida em  ___/____/____, Órgão Expedidor, e CPF nº, _____________como representante legal desta empresa.

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DA EVENTUAL CONTRATAÇÃO:

| Nome Empresa CNPJ Insc. Est., Endereço Comercial: Cidade: Telefone: E-mail: | DADOS BANCÁRIOS Nome Empresa: Banco Agência: Conta Corrente: | ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA Endereço Comercial: Cidade: Estado: CEP |
| --- | --- | --- |

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

(Local)............................., de 2019.

..........................................................................

(Assinatura do representante legal e carimbo)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 559/2018/SIGMA/SUPEL/RO

# ANEXO IV- do Edital.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Modelo)

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], prestou para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa Emitente do atestado], os serviços cotado(s), abaixo especificado(s), no período de (__/__/__ a __/__/__):

- SERVIÇO EXECUTADO: (descrever o serviço que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem os serviços objeto desta licitação)

- VALOR TOTAL ________(R$):.................................. descrever o valor contratado (se possível).

- TEMPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: (comprovar que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto deste termo, pelo período mínimo de 2% (vinte por cento) da vigência proposta)

Atestamos ainda, que tal(is) prestação (ões) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

__________________________

Local e Data

___________________________________________

[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo / Telefone

OBSERVAÇÃO:

1. Deve ser emitido em papel timbrado da empresa/entidade ou identificá-la logo abaixo ou acima do texto, com nome, CNPJ, endereço, telefones, fax e e-mail.

2. A falta deste documento causa a INABILITAÇÃO da Licitante no certame licitatório.

3. Observar o que dispõe o subitem 11  do Termo de Referência.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 559/2018/SIGMA/SUPEL/RO

# ANEXO IV - do Edital.

#### MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, N.º ________________ QUE ENTRE SI CELEBRAM, A Secretaria de Estado da Saúde E A EMPRESA ___(nome)___ Aos ___ dias do mês de ___ do ano de _________________________________, a , sediada a Rua ____________________________ n.º ___, ______________________________, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor ________________________, RG n.º ___, CPF ___, e a firma ___, CNPJ/MF n.º ___, estabelecida no ___, em ___, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ______________, (nacionalidade), RG ___, CPF ___, residente e domiciliado na ___, celebram o presente Contrato, decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.232682/2018-48, que deu origem ao PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, de nº. 559/2018/SIGMA/SUPEL/RO  homologado pela Autoridade Competente, regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº. 12.205, de 02/06/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste CONTRATO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças do Sistema de Tratamento de Água por osmose reversa passo simples para hemodiálise, na Central de Hemodiálise do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, com capacidade de abastecimento de até 15 máquinas de hemodiálise, por um período de 12 meses, prorrogáveis por igual período com base no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

  - CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO, PRAZO PARA INÍCIO, VIGÊNCIA:

2.1. Local: Conforme dispõe o subitem  4.1 do Termo de Referência.

2.2. Prazo: Conforme dispõe o subitem 4.4 do Termo de Referência

2.4. Vigência: Conforme dispõe o subitem 4.2 do Termo de Referência

- CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Conforme dispõe o subitem 9.1. do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Conforme dispõe o subitem 9.2 do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 O valor do presente Contrato é de R$ ___ (___) de acordo com os valores especificados na Proposta de preços e Planilhas de Preços. Os preços contratuais não serão reajustados.

5.2 Todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, correrão à conta dos recursos consignados na Fonte de Recurso: 0110 e 0209, Programa de atividade – 4009 e 2087, Elemento de Despesa – 33.90.39 e 33.90.30.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento deverá ser efetuado conforme dispõe o item 5 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 Conforme dispõe o subitem 4.2 do Termo de Referência

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DO CONTRATO

8.1 Ao fim dos 12 (doze) meses iniciais de vigência do contrato, caso seja solicitado pela Contratada os reajustes serão com base no índice do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que a venha substituí-lo.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Conforme dispõe o item 8 e subitens do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1  O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia.

10.2 Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos:

10.2.1 decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;

10.2.2 alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;

10.2.3 transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

10.2.4 cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas;

10.2.5 no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 05 (cinco) dias corridos, com o pagamento dos materiais/bens adquiridos até a data comunicada no aviso de rescisão;

10.2.6 no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DA PUBLICAÇÃO

11.1 A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

12.1 A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação em caso de inobservância.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.

13.3 É vedada a cessão, subcontratação ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente Termo de Referência por parte da Contratada, conforme dispõe o item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão resolvidos a  lei federal nº 8.666/93, dosa princípios gerais do direito e demais legislação  aplicada, conforme art. 55, Inciso XII;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente ajuste, inclusive às questões entre a empresa CONTRATADA e a CONTRATANTE, decorrentes da execução deste CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2 Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO DE CONTRATO, as fls...à..., do Livro Especial de CONTRATOS de N°..... que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado – PGE.

Porto Velho/RO, .......de .................de 2019.

Titular da CONTRATANTE            	              Titular da CONTRATADA

______________________________

Procuradoria Geral do Estado - PGE

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 559/2018/SIGMA/SUPEL/RO

A Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL, através de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria Nº 015/GAB/SUPEL/2019, publicada no DOE no dia 01 de fevereiro de 2019, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o  Nº. 559/2018/SIGMA/SUPEL/RO, do tipo “MENOR PREÇO”, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, critério de julgamento GLOBAL, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Estadual nº 12.205/2006 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/93, com a Lei Complementar n° 123/2006 e alterações, com a Lei Estadual n° 2414/2011 e com os Decretos Estaduais n° 16.089/2011 e n° 21.675/2017 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto,  bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital, seus anexos e nos autos do Processo tendo como interessada a Secretaria de Estado da Saúde, cuja Sessão Pública para recebimento das propostas dar-se-á em data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 0036.232682/2018-48

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças do Sistema de Tratamento de Água por osmose reversa passo simples para hemodiálise, na Central de Hemodiálise do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, com capacidade de abastecimento de até 15 máquinas de hemodiálise, por um período de 12 meses, prorrogáveis por igual período com base no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: 0110 e 0209

PROJETO ATIVIDADE: 4009 e 2087

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 e 33.90.30

VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 107.966,88

DATA DE ABERTURA: 22/04/2019 às 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br;

UASG SUPEL: 925373

O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site www.supel.ro.gov.br.

Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio designados, na Superintendência Estadual de Licitações, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Central – Rio Pacaás Novos, 2° andar, Avenida Farquar s/nº – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 76.801-470, Telefone: (0XX) 69.3212-9271

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

Porto Velho/RO, 04 de abril de 2019.

NILSEIA KETES COSTA

Pregoeira da Equipe SIGMA/SUPEL/RO

Matrícula nº. 300061141